Модифицированный трансдюссер в ионоселективных электродах

Соловьева Светлана Игоревна

магистр

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: solovieva_1990@mail.ru

В последнее время твердотельные ионоселективные электроды (ИСЭ) все большее применение находят в ионометрологическом анализе. В тоже время становится все более очевидной проблема экспресс-анализа различных объектов. В частности, в медицине в диагностических целях важно уметь определять содержание антибиотиков в различных объектах. Ионометрическое определение антибиотиков можно назвать экспресс-методом при использовании твердотельного ИСЭ с трансдюссером.

Целью настоящей работы было создание и использование твердоконтактного ионоселективного электрода с полианилиновым трансдюссером с откликом на ион тетрациклина.

Отказ от внутреннего раствора сравнения и замена его на ионоэлектронный трансдюссер позволяет существенно улучшить метрологические характеристики электрода.

В качестве ионоэлектронного трансдюссера был выбран электропроводный полимер – полианилин (ПАН). ПАН пленка была синтезирована по традиционной схеме методом окислительной полимеризации анилина в кислой среде. В качестве ионоселективой мембраны с электродактивным веществом использовали ионный ассоциат лекарственного препарата (тетрациклин) смешанный с водным раствором вольфрамо-фосфорной кислотой (ВФК), где связующим звеном служил поливенилхлорид 38%, а в качестве пластификатора использовали дибутилфталат 57%.

Поперечный разрез электрода представляет собой своеобразную трехслойную структуру: внешний слой – ионоселективная мембрана, промежуточный слой – ионоэлектронный трансдюссер содержащий ПАН 15%, внутренний слой – графитовый токоотвод. Графит выбран в связи с его дешевизной по отношению к драгоценным металлам, таким как платина и серебро, используемым в подобных электродах.

Электродная функция изготовленного электрода представляет собой прямую в интервале рС 1-4. При этом крутизна функции составила 50 мВ/рС. Рабочий диапазон рН составил 3-7 единиц. Время отклика не превышает 20 секунд. Удовлетворительный результат был получен при исследовании коэффициента селективности электрода. Надежность изготовленного электрода была подтверждена при помощи ионометрического определения содержания тетрациклина в готовых лекарственных формах.

Подводя итог, можно сказать, что применение ионоэлектронного трасдюссера позволяет изготавливать электроды с большим сроком службы. Также данная конструкция ИСЭ может найти широкое практическое применение при изготовлении других твердотельных ИСЭ.

Литература

# Будников Г.К., Евтюгин Г.А., Майстренко В.Н. Модифицированные электроды для вольтамперометрии в химии, биологии, медицине –М.: БИНОМ, 2009.– 331 с.

- Горелов И.П., Рясенский С.С, Картамышев СВ., Федорова М.В. Твердотельный ионоселективный электрод с ионоэлектронным трансдюссером для определения хлордиазепоксида // Журнал аналитической химии. 2005. Т. 60. № 1. С. 74-78.

# Камман К. Работа с ионоселективными электродами – М.: Мир, 1980. – 283 с.