Локальные дозы облучения медицинского персонала при проведении брахитерапии рака предстательной железы микроисточниками 125I российского производства

Богачева В.В*, Ахмедова У.А., Петухов А.Д., Колыженков Т.В., Бирюков В.А.,                    Лепилина О.Г., Санин Д.Б., Степаненко В.Ф., Карякин О.Б.,                                                      Каприн А.Д., Галкин В.Н., Иванов С.А.

*Инженер, Лаборатория медико-экологической дозиметрии и радиационной безопасности

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава  Российской Федерации (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России), Обнинск, Россия

E–mail: v.b92@yandex.ru

Эффективным и малоинвазивным методом терапии рака предстательной железы является внутритканевая лучевая терапия (брахитерапия), суть которой заключатся в размещении закрытых перманентных микроисточников  125I в ткани опухоли предстательной железы. В связи с разработкой отечественных микроисточников 125I (микроисточники с 125I, выпускаемые АО «ГНЦ РФ — «Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск)) необходимо получение данных о локальных дозах облучения персонала - кожи пальцев рук и глаз радио-хирурга и медицинского физика, осуществляющих необходимые процедуры на этапах подготовки и проведения операции с использованием этих микроисточников. От результатов такой дозиметрии зависит возможность широкой применимости российских микроисточников 125I  в  радиологических клиниках [4]. 125I распадается путем электронного захвата с периодом полураспада  60,2 сут., излучая низкоэнергетичное фотонное излучение (средняя  энергия 28,33 кэВ).

При измерениях поглощенных доз от облучения низкоэнергетичными квантами основной проблемой является  доказательность  результатов измерений, поскольку дозиметры должны быть достаточно чувствительными в диапазоне малых энергий, а энергетическая зависимость их отклика должна быть известна. В качестве дозиметров квантового излучения малой энергии были применены миниатюрные (5×1мм) монокристаллы оксида алюминия (Al2O3:C) подобно тому, как это выполнено в работе [1] при измерении локальных доз облучения персонала от микроисточников 32P.

Для измерений применили ТЛ систему “Harshow 3500” и программу обработки данных измерений TLDShell. Измерения детекторов проводилось в режиме термической стимуляции люминесценции (ТЛ), интенсивность которой пропорциональна дозе облучения. Перед началом работы кристаллы оксида алюминия отжигали при 500оС в течении 3 ч. Поскольку детекторы светочувствительны, то все работы с ними проводили при красном свете (режим работы фотолаборатории). Для работы с детекторами при дневном свете, их помещали в светонепроницаемую пленку в виде сборки по три детектора общей площадью около 2,7 см2.

Детекторы были размещены на пальцах (боковые поверхности вторых фаланг) обеих рук медицинского персонала, а также на очковой оправе – вблизи внешних углов левого и правого глаза и напротив переносицы. Сборки детекторов закрепляли, чтобы не создавать помехи работе персонала. Параллельно в аналогичном помещении и в аналогичных условиях экспозиции, но без техногенных источников ионизирующего излучения, разместили 10 детекторов для измерения фоновой дозы за период от окончания отжига детекторов до начала измерения на ТЛ системе.  Фоновая доза была учтена при анализе результатов измерений локальных доз облучения персонала микроисточниками 125I.

Поскольку в сеансе брахитерапии хирург-радиолог участвует как в подготовке (“нарезке”) микроисточников 125I, так и в операции (введении микроисточников в опухоль), то ожидаемые локальные дозы у хирурга-радиолога должны быть наибольшими, по сравнению с остальным медицинским персоналом.

При средней энергии квантов 125I  28,33 кэВ детекторы из монокристалла оксида алюминия (Al2O3:C) дают завышенные показания (относительная величина фактора превышения равна 2,84±0,04 [3]). Результаты исследования показали, что, с учетом корректирующего фактора 2,84±0,04, локальные накопленные поглощенные дозы у хирурга-радиолога составляют 0,18±0,019 мГр и 0,17±0,018 мГр (указательный палец и средний пальцы левой руки – наибольшие уровни облучения) и 0,067±0,0076 мГр и 0,053±0,0057 мГр (безымянный палец и мизинец правой руки – наименьшие уровни облучения). Поглощенная доза, соответствующая правому глазу (с учетом корректирующего фактора 2,84±0,04 мГр), равна 0,11±0,012 мГр, что выше дозы, соответствующей левому глазу – 0,035±0,0039 мГр. Указанные различия между правыми и левыми сторонами обусловлены тем, что хирург-радиолог при работе, в основном, поддерживал пальцами левой кисти радиоактивные источники, в то время как пальцами правой руки он осуществлял направляющие движения с помощью пинцета. При этом источники находились с правой стороны по отношению к голове хирурга. Вместе с тем, даже максимальные величины измеренных локальных поглощенных доз не представляют никакой радиационной опасности, т.к. согласно НРБ-99 [2] пределы дозы для населения составляют 50 мЗв в год в кистях, стопах и коже и 15 мЗв в год для глаз. Для персонала (группы Б и А) эти пределы еще выше: 2,5 и 10 раз, соответственно.

Заключение. Результаты измерений локальных накопленных поглощенных доз в наиболее облучаемых участках тела хирурга-радиолога (кожа пальцев рук и глаз) позволяют сделать вывод о  радиационной безопасности персонала при использовании  радиоактивных микроисточников 125I российского производства в процессе ходе проведения брахитерапии  рака предстательной железы.

Литература

- Степаненко В.Ф., Колыженков Т.В., Дубов Д.В., Цыб А.Ф. Доза облучения персонала при брахитерапии злокачественных новообразований микроисточниками 32P // Атомная энергия. 2008. Т. 105. № 4, С. 233-235.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1. 758 - 99. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. М., Минздрав России; 1999.

- Olko P., Bilski P., El-Faramawy N., M.P.R. Waligorski. On the relationship between dose-, energy- and LET-response of thermoluminescent detectors // Rad. Prot. Dos. 2006, Vol. 119, No 1-4, p. 15-222.

- ICRP Publication 98. Radiation Safety Apects of Brachytherapy for Prostate Cancer Using Permanently Implanted Sources // Annals of the ICRP. Elsevier Ltd. 2005. 55 P.