Магнитно-резонансная томография на ядрах натрия в поле 0.5 Тесла

Тарасова Арина Александровна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: arina.tarasova99@mail.ru

Сообщается о регистрации сигналов натрия (23Na) на 0.5 Тл клиническом магнитно-резонансном томографе Bruker Tomikon S50. Интерес к регистрации сигналов данных ядер обусловлен тем, что натрий является ключевым элементом в живом организме. Изменение его концентрации в той или иной ткани или органе в организме является индикатором многих патологических состояний.

Гиромагнитное отношение натрия почти в 4 раза меньше, чем у протона, что затрудняет его регистрацию. Тем не менее, в мире проводятся работы по внедрению МРТ натрия в практику медицинского исследования, но в России регистрация сигналов натрия методом МРТ пока не проводилась. Настоящая работа призвана восполнить данный пробел.

Типовой медицинский томограф обычно ориентирован на регистрацию сигналов протонов, входящих в состав воды и органических соединений. Для регистрации сигналов натрия был изготовлен датчик, в качестве которого использована фирменная катушка, изначально предназначенная для МРТ исследований позвоночника. Она была перестроена с частоты ЯМР протонов (21.08 МГц) на частоту ЯМР натрия (5.58 МГц). С помощью этой катушки были проведены тестовые измерения, включая получение 23Na МРТ изображений органов животных (головной мозг, почки, печень парнокопытных) in vitro. В результате был осуществлен подбор оптимальных параметров сканирующих импульсных последовательностей, которые использовались в экспериментах по 23Na МРТ регистрации отдельных сегментов тела человека размерами 53 × 26.5 см.

Полученные изображения с пространственным разрешением 6.6 × 6.6 мм и отношением сигнал-шум до 6.3 использовались для компоновки МРТ образа всего тела человека от головы до пяток - Whole Body MRI. Диагностический интерес к WB MRI состоит в возможности определения распределения натрия не только в отдельных органах, но и во всем теле. Подобные образы ранее были получены в относительно высоком поле 3 Тл [1]. В поле 0.5 Тл 23Na Whole Body MRI получено впервые. Материалы данных исследований могут быть востребованы при разработке переносных диагностических МРТ систем, поскольку их реализация возможна лишь с использованием сравнительно слабопольных магнитов.

Литература

- Wetterling F., Corteville D.M., Kalayciyan R., Rennings A., Konstandin S., Nagel A.M., Stark H. and Schad L.R. Whole body sodium MRI at 3T using an asymmetric birdcage resonator and short echo time sequence: first images of a male volunteer. // Physics in Medicine and Biology. 2012. v. 57. p. 4555–4567.