Исследование физико-механических характеристик композитных антибактериальных кальций-фосфатных покрытий, полученных методом МДО

Ковтунов М.А., Ракина А.А.

Студент

1Национальный исследовательский Томский государственный университет,

Химический факультет, Томск, Россия

E-mail: mikhailkovtunov@gmail.com

Кальций-фосфатные покрытия, нанесённые на поверхность имплантата микродуговым оксидированием (МДО) и содержащие в качестве бактерицидного агента антибиотик, широко используются в травматологии и являются эффективным методом ускорения регенерации костной ткани и подавления возникающих в ходе имплантации инфекций. Серьёзным недостатком таких покрытий является их малая адгезионная прочность, ведущая к скорому его износу. В данной работе исследовано изменение механических свойства кальций-фосфатного покрытия, нанесённого методом МДО, при добавлении в него поликапролактона и хлорамфеникола различной концентрации.

В ходе работы получено кальций-фосфатное покрытие (Ti МДО), кальций-фосфатное покрытие с поликапролактоном (Ti МДО PCL), кальций-фосфатное покрытие с поликапролактоном и хлорамфениколом концентрации 5% (Ti МДО PCL Chl 5%), 15% (Ti МДО PCL Chl 15%) и 25% (Ti МДО PCL Chl 25%) от массы поликапролактона. Адгезионная прочность оценена методом контролируемого нанесения царапины на образец при помощи алмазного индентора на приборе Micro-Scratch Tester MST-S-AX-0000 (CSM Instruments SA, Швейцария). Определена нагрузка, соответствующая началу деформации покрытия и полному его разрушению. Данные механических исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1

Нагрузка индентора, необходимая для деформации и разрушения покрытий исследуемых образцов

| № Группы | Тип материала | Нагрузка, Н |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало деформации | Разрушение |
| 1 | Ti МДО | 3,55±3,39 | 20,66±1,86 |
| 2 | Ti МДО PCL | 4,64±2,48 | 15,79±3,78 |
| 3 | Ti МДО PCL Chl 5% | 11,10±5,60 | 21,92±3,61 |
| 4 | Ti МДО PCL Chl 15% | 15,4±3,37 | 21,83±2,39 |
| 5 | Ti МДО PCL Chl 25% | 13,66±4,32 | 21,67±3,26 |

Как видно из таблицы 1, с введением в кальций-фосфатное покрытие поликапролактона возросла нагрузка, которую необходимо приложить для деформации покрытия. С добавлением хлорамфеникола значение нагрузки вновь возрастает и достигает максимума при концентрации хлорамфеникола, равной 15 масс.%. Таким образом, проведённая модификация кальций-фосфатных покрытий увеличила их адгезионную прочность и эластичность.