Метод малоуглового светорассеяния для оценки функции тромбоцитов

Свидельская Г.С.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: galya.svidelskaya@email.ru

Тромбоциты — клетки крови, основной функцией которых является формирование пробки-агрегата при повреждении сосуда и закупоривание места повреждения. Нарушение количества тромбоцитов в кровотоке или их дисфункция может приводить к тромбозам или кровотечениям[1]. В настоящее время тестом-золотым стандартом для оценки функции тромбоцитов и диагностики тромбоцитарных заболеваний является агрегометрия светопропускания. Этот тест оценивает агрегацию тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме по изменению оптической плотности, но имеет некоторые ограничения, такие как отсутствие стандартизации, большой объем образца, трудоемкая процедура пробоподготовки. Недавно был разработан прибор для оценки агрегации тромбоцитов в разбавленном образце, принцип работы которого основан на  измерении малоуглового светорассеяния [2]. Метод требует небольшого объёма образца, предоставляет дополнительную информацию об изменении структуры агрегата и формы тромбоцитов в зависимости от угла рассеяния и использует стандартизированный буфер в качестве среды.

Целью данной работы является валидация метода малоуглового светорассеяния для измерения агрегации тромбоцитов.

На рис. 1 показана схема установки[3]. Лазер 1 светит на прозрачную кювету 2 с магнитной мешалкой и суспензией клеток, находящуюся на термостатируемой подложке 3. Интенсивность светорассеяния под разными углами детектируется массивом диодов 4. Аналого-цифровой преобразователь 5 передает сигнал на компьютер. Кривая интенсивности светорассеяния, полученная на 1.5° характеризует агрегацию тромбоцитов, а кривая на 12° – изменение формы[2]. Оцениваются следующие параметры кривых, регистрируемых прибором: начальная скорость агрегации Vin - скорость изменения интенсивности светорассеяния в течение 30 секунд с момента добавления агониста; амплитуда интенсивности светорассеяния ∆I (разница между максимальным значением  интенсивности светорассеяния и ее базовым значением). Тромбоциты разбавляли модифицированным буфером HEPES до 10000 тромбоцитов / мкл, стимулировали 800 нМ аденозиндифосфата (АДФ), и оценивали начальную скорость и амплитуду агрегации при 1,5° и 12°. В исследование были включены группы здоровых взрослых и детей, а также группа пациентов c кровоточивостью.

Амплитуды агрегации, полученные методом малоуглового рассеяния света и агрегометрия светопропускания, умеренно коррелировали как в группе здоровых детей, так и в группе пациентов (коэффициент корреляции Спирмена 0.47 и 0.44 соответственно, р <0.05). Для пациентов с тромбастенией Гланцмана, гипо - и дисфибриногенемией было зафиксировано изменение формы, но тромбоциты не агрегировали в ответ на стимуляцию АДФ. Потребление жирной пищи или физическая активность перед забором крови, а также соотношение кровь / цитрат не влияли на результаты исследования. Мы получили референсные интервалы для здоровых взрослых и детей. Не было никаких существенных различий в параметрах, характеризующих агрегацию тромбоцитов и изменение формы, между этими контрольными группами.

Наши результаты показывают, что метод малоуглового рассеяния света может быть использован для характеристики агрегации тромбоцитов: было оценено влияние преаналитических переменных; референсные интервалы были определены для здоровых взрослых и детей; метод был апробирован на пациентах с кровоточивостями.

Рис. 1. A) Схема установки, регистрирующей малоугловое светорассеяние. 1 — Лазер (длина волны 670 нм), 2 — кварцевая измерительная кювета с магнитной мешалкой, 3— термостатируемая подложка, 4 — массив фотодетекторов, 5 — аналого-цифровой преобразователь. Б) Динамика изменения светорассеяния на 1.5° и 12° при действии АДФ.

Литература

- Пантелеев М. А., Свешникова А. Н. Тромбоциты и гемостаз. Онкогематология 2014, (2): 65-73.

- Mindukshev I.V., et al. Low angle light scattering analysis: a novel quantitative method for functional characterization of human and murine platelet receptors // J. Clin. Chem. Lab. Med.  2012. V. 50 (7). P. 1253–1262.

- Mindukshev I.V., et al. A new method for studying platelets, based upon the low-angle light scattering technique. 1. Theoretical and experimental foundations of the method // International Journal of Spectroscopy. 2005. V. 19. P. 235-246