Исследование точности измерения размеров наночастиц корреляционным спектрометром

Дмитриев Александр Иванович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: dmitriev.ai16@physics.msu.ru

Использование методов корреляционной спектроскопии рассеянного света широко используется для исследования растворов наночастиц. Они позволяют измерить размер частиц и заряд на их поверхности. Приборы разных производителей постоянно совершенствуются, увеличивается чувствительность фотоприемников и интенсивность источников света. Это позволяет уменьшить время накопления и увеличить точность измерения корреляционной функции рассеянного света, а это увеличивает точность решения обратной задачи определения размера частиц из измеренной корреляционной функции. Целью работы было освоение нового прибора и оценка точности измерения размеров наночастиц.

В работе использовался прибор Photocor Compact-Z, который позволяет измерять корреляционные функций рассеянного света и, с помощью измерения Z-потенциала, оценивать заряд этих частиц. Для решения обратной задачи определения размеров частиц из измеренных корреляционных функций использовался пакет DynaLS. Ранее в работе [1], было показано что, если в растворе присутствуют частицы нескольких размеров, то размеры частиц определяются точно, если их размеры отличаются в три и более раз и соотношение концентраций такое, что интенсивности рассеянного света на каждом сорте частиц примерно одинаковы. Для проверки возможностей прибора были использованы растворы наночастиц Ludox SM, Ludox TM_50, Ludox AS_30 и Ludox AS_40, которые представляют собой сферические наночастицы SiO2, поверхность которых покрыта ионами. Исходные растворы разводились примерно в 250 раз, для получения рабочих растворов с примерно одинаковой интенсивностью рассеянного света. Результаты обработки измеренных корреляционных функций монодисперсных растворов приведены в таблице 1. Точность измерений выше чем в [1], т.е. новая версия прибора измеряет частицы лучше.

Таблица 1.

| Тип частиц | Радиусы частиц, нм |
| --- | --- |
| AS_30 | 9,9±0,5 |
| AS_40 | 21,6±1,7 |
| SM | 12,5±0,5 |
| TM_50 | 19,1±5 |

Затем составлялись и измерялись бинарные растворы. Коагуляции частиц не происходило, поскольку все частицы имеют отрицательный заряд. Результаты обработки измеренных корреляционных функций бинарных растворов приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Тип частиц | Радиусы частиц, нм |
| --- | --- |
| AS_30 и AS_40 | 10,0±0,4 и 40,4±1,4 |
| AS_30 и TM_50 | 9,3±0,4 и 24,2±1 |
| AS_40 и SM | 8,0±0,4 и 23,5±1,1 |
| TM_50 и SM | 13±4 и 39,8±8,5 |

Из таблицы 2 видно, что размеры частиц в бинарных смесях примерно совпадают с их размерами в монодисперсных растворах, но размер меньших частиц немного занижен, а больших немного завышен, что согласуется с результатами [1], но требования к соотношению размеров для бинарных растворов наночастиц не такие жесткие. В результате было получено, что прибор Photocor Compact-Z имеет возможность работать с монодисперсными растворами, и дает возможность получать размеры частиц в растворе. При исследовании смесей частиц нет возможности разделить их по размерам, в случае, если частицы отличаются между собой менее чем в 2 раза.

Литература

- Чадова Е.А. дипломная работа «Точность и достоверность измерений размеров наночастиц методом корреляционной спектроскопии рассеянного света», Физический факультет МГУ, 2013г.