Автоматизированный проточно-инжекционный анализ с биорецептором на основе Saccharomyces cerevisiae для оценки БПК5

Александровская А.Ю., Мельников П. В.

Аспирант 4 г.о.

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА, институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова)

Москва, Россия

E-mail: anastasia.alexandrovskaya@gmail.com

Ранее нашей научной группой был разработан нанокомпозитный материал оптического сенсора молекулярного кислорода, использующего тушение фосфоресценции индикаторного красителя в качестве индикаторной реакции [1]. В настоящей работе данный материал был использован качестве подложки биорецепторного чувствительного элемента, что стало возможным благодаря разработке метода управления смачиваемостью поверхности за счёт внедрения в структуру модифицированных наноалмазов [2].

Для автоматизации процесса анализа использовали проточно-инжекционную установку (ПИУ), состоящую из ВЭЖХ насоса, инжекторной части (с петлей ввода регулируемого объема) и микрофлюидной ячейки с биорецептором. Интенсивность метаболических процессов фиксировали по измерению концентрации кислорода в ячейке. Ранее провели оптимизацию параметров функционирования системы, в результате чего был определен оптимальный режим измерения.

В данной работе ПИУ и модельный биорецептор на основе Saccharomyces cerevisiae испытали на серии из 10 реальных образцов, отобранных из нескольких аквариумов рыбных хозяйств, и сточной воде. Основной задачей было выявление корреляции регистрируемого аналитического сигнала и параметра БПК5 (рис. 1), характеризующего загрязненность пробы органическими веществами и определяемого по аттестованной методике ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 [3].

Наблюдаемые линейная зависимость значений и высокая степень корреляции говорят о том, что разработанная ПИУ может служить инструментом для экспрессной оценки параметра БПК5, а созданный сенсорный материал применяться в качестве надёжной подложки для биорецепторов. При этом стоит отметить колоссальную экономию времени измерения (несколько минут вместо 5 суток).

Литература:

1. П.В. Мельников, А.О. Наумова, А.Ю. Александровская, Н.К. Зайцев. Оптимизация условий изготовления композитного оптического кислородного сенсора с применением мезопористого SiO 2 // Российские нанотехнологии. 2018. Т. 13. № 11–12. с. 47-53.

2. А.Ю. Александровская, П.В. Мельников, А.В. Сафонов, Н.А. Абатурова, Б.В. Спицын, А. О. Наумова, Н.К. Зайцев. Влияние модифицирования наноалмаза на смачиваемость поверхности оптического кислородного датчика и биологическое обрастание при длительных измерениях in situ // Российские нанотехнологии. 2019, Т. 14, №7–8, с. 81–90.

3. ПНД Ф 14.1:2.101-97. Методика выполнения измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод.

# Text boxes

Рис. 1 Корреляция аналитического сигнала модельного биорецептора ПИУ и значений БПК5 для серии реальных образцов