Исследование эффективности изоляции токопроводящих элементов биосенсорных систем на основе кремниевых нанопроводов.

Г.В. Нибудин1, И.И. Циняйкин,1 Г.В. Преснова,2 М.Ю. Рубцова,2 А.В. Мяконьких3, А.С. Трифонов,1 О.В. Снигирев,1 В.А. Крупенин,1 Д.Е. Преснов1

Студент

1.	Лаборатория «Криоэлектроника», физический факультет, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия

2.	Кафедра химической энзимологии, химический факультет, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия

3.	 НИЦ «Курчатовский институт» – ФТИАН им. К.А. Валиева

E-mail: nibudin.gv21@physics.msu.ru

Современные тенденции в медицинской и лабораторной диагностике свидетельствуют о значительном ускорении и повышении точности методов исследования. В этом ключе особое внимание уделяется разработке биосенсоров, основанных на полевом транзисторе с нанопроводным каналом. Эти инновационные устройства успешно применяются для выявления широкого спектра патологических состояний – от обнаружения раковых маркеров [2] и нарушений работы щитовидной железы [3] до проведения комплексного ДНК-анализа [4].

Кроме того, интегрированная система терморегуляции играет решающую роль в оптимизации ДНК-диагностики. Возможность варьировать температуру на поверхности биосенсора позволяет не только повысить специфичность анализа и сократить время проведения исследований, но и при достижении температуры плавления ДНК обеспечить автоматическую очистку поверхности, что существенно расширяет возможности повторного использования устройства.

Для создания транзистора в качестве основы выбран кремний на изоляторе (КНИ). Кремниевые нанопровода формируются посредством реактивно-ионного травления из верхнего слоя КНИ, при этом используется маска, подготовленная методом электронно-лучевой литографии. Такой подход позволяет получать наноструктуры с размерами порядка 70–90 нм по ширине и 3–5 мкм по длине [1–4]. Для контроля температуры вблизи нанопроводов интегрированы терморезистивные датчики, а по периметру образца размещены нагревательные элементы в виде титановых полосок: для термометрических измерений – полоски шириной 2 мкм, а для нагрева – полосы шириной 100 мкм [4]. Все элементы терморегулирующей системы изготавливались в одном цикле с подводящими контактами, что сокращает количество этапов литографии и напыления. Для защиты от жидкостной среды все проводящие элементы покрывались слоем SiO2, нанесенный методом высокочастотного магнетронного распыления, что позволяло минимизировать токи утечки от проводящих проводов в жидкость. Однако, толстый слой диэлектрика снижает чувствительность нанопровода, поэтому перед напылением проводится дополнительная литография, чтобы закрыть резистом сенсорную часть образца, а после «подорвать» и оставить нанопровод открытым.

Контроль температуры осуществляется при помощи автоматизированной системы терморегуляции, основанная на обратной связи с использованием ПИД-регулятора, это обеспечивает точное задание температуры в диапазоне в диапазоне 20°C до 100°C, а также быстрый нагрев в пределах 20 секунд. Такие показатели позволяют оперативно очищать поверхность сенсора, обеспечивая возможность его многократного использования [4].

Однако ряд несовершенств изоляционного слоя, таких как утечка через затвор, нестабильность тока из-за контакта с жидкостью [5] и снижают ток между истоком и стоком [6], что приводит к уменьшению чувствительности сенсора. Также в процессе работы системы терморегуляции была замечена деградация встроенных термометров и нагревателей, из-за этого сбиваются калибровочные настройки и задание температуры становится неточным. Одно из решений – замена технологии магнетронного напыления на атомно-слоевое осаждение (АСО) диэлектрика, что позволяет улучшить качество пленки: уменьшить количество дефектов и каналов проводимости и улучшить стабильность в работе. В данной работе сравнивается SiO2 толщиной ~450 нм, нанесенный в установке высокочастотного магнетронного распыления, с оксидом гафния (HfO2) толщиной ~15 нм, нанесенный методом АСО. Поскольку HfO2 тоньше, это позволяет покрывать изолятором весь образец, включая нанопровода, а это в свою очередь сокращает технологический процесс и ускоряет производство такого сенсора.  Оба вида изолятора были протестированы как в воздушной среде, при работе нагревательной системы в течении 3 часов, так и в калий-фосфатном буферном растворе, для выявления влияния температурных изменений и жидкости на диэлектрические свойства изолятора.

Разработанный биосенсор со встроенным терморегулятором был использован в тестовом анализе. Изучение гибридизации при различных значениях ионной силы раствора показало, что процесс протекает достаточно медленно, но при низких концентрациях ДНК выходит на плато в течение часа, а при более высоких концентрациях ДНК время полной гибридизации существенно увеличивается. При регенерации поверхности нанопроводов с иммобилизованными олигонуклеотидами возникает необходимость использовать буферный раствор, нагретый выше температуры плавления ДНК-комплексов (до 80°С) так как при комнатной температуре часть комплексов остается на поверхности нанопроводов, что затрудняет повторные измерения на биосенсоре.

Исследование выполнено при поддержке Программы развития МГУ, проект № 24-Ш06-07. В работе использовалось оборудование Учебно-методического центра литографии и микроскопии МГУ им. М.В. Ломоносова.

[1] G. Presnova, D. Presnov, V. Krupenin, et al., Biosensors and Bioelectronics, 88, 283–289, (2017)

[2] Presnova G.V., Tcinyaykin I.I., Bozhev I.V., et al., «Thyroglobulin detection by biosensor based on two independent Si NW FETs», Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 11022, (2019)

[3] Циняйкин И.И., Преснова Г.В., Божьев И.В. и др., «Сенсорная система на основе полевого транзистора с каналом-нанопроводом для количественного определения тиреотропного гормона», Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия, издательство Изд-во Моск. ун-та, №6, с. 106-116 (2020)

[4] Нибудин Г.В, Циняйкин, И.И., Преснова, и др., «Наноразмерный биосенсор со встроенным терморегулятором для ДНК диагностики», Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия, издательство Изд-во Моск. ун-та, №1, (2024)
[5] Brian R. Dorve, Bobby Reddy, Jr.,  Jonghyun Go et al., «Silicon Nanowires with High-k Hafnium Oxide Dielectrics for Sensitive Detection of Small Nucleic Acid Oligomers», ACS Nano, 6, 7, 6150–6164 (2012)
[6] K. Malsagova, T. Pleshakova, A. Kozlov, et al., Biosensors, 8(3), 72 (2018)